场发射扫描电镜实验室规章制度

- 扫描电镜由专人负责管理及使用，其他人未经培训，未经管理人员同意，不能擅自上机操作。

- 保证设备工作温度为20℃±5℃，相对湿度不高于60%，室内温度湿度使用由空调和除湿机来保证上述条件的实现。

- 实验室必须干净整齐，定期进行清洁与维护，保证设备清洁。定期检查水箱、电源、真空系统、氮气压力等是否正常。

- 设备应做到精心维护，定人点检。做好防光、防震、防潮，定期检修和检测，防止障碍性事故发生。

- 每天及时填写使用记录及维修记录，详细记载使用及维修情况，由操作人员妥善保存。 仪器在运行中出现故障，操作人员应立即停止使用，在记录本上写明情况，并报告管理人员。

- 禁止在主控计算机上安装其它软件,禁止使用优盘和移动硬盘等,实验结果和数据由实验室提供刻录光盘。

扫描电镜操作规程

开机操作：

- 开变压器电源

- 开主电源

- 开真空 （VAC SW I键点亮）

- 开水箱电源

- 开操作系统 （右手  OPE SW I键点亮）

- 开电脑 （账户和密码均为SEMUser）

- 开软件 （桌面PC_SEM） Guest账户，无密码

- 仪器进行自检，等待5分钟后，所有自检变绿通过，初始化样品台，主机上EXCHPOSN灯亮起。

- 推入样品，EXCHPOSN以及HLDR灯亮起

- 开电子枪  Maintance-Gun-Star up    电源会持续增加  Filament Current 至2.29  Extract Voltage 至3.0

- 半个小时后电子枪稳定，SIP-1<9E-8, SIP-2<2E-6

- 若真空读数稳定低于至5.0E-4后，则可进行实验

关机操作：

- 关闭主屏上观察 OBSERATION OFF

- 关电子枪 MAINTANENCE-GUN-SHUT DOWN  等待Filament Current 慢慢变为0

- 打开Camera，确认所有探头均退出样品舱，将样品取出或退到准备舱

- 关软件操作系统 File-exit-exit

- 关闭电脑

- 关闭电镜操作系统 （控制台右下方OPE SW 上O键点击变亮    其中I键为开启）

- 关闭真空系统 （控制台左下方 VAC SW   O键）

- 关水箱  （控制台右后方的白色箱子  MAIN 阀门拉下）

- 5分钟后，关闭主电源  （控制台左下方 MIAN SW O键点亮）

- 确定备用电源处于工作状态 （控制台面上左上方，白色盒子，工作时 绿灯亮起，电流超过20uA）

- 关闭变压器 （机器后，最左侧蓝色箱子，阀门拉下）